## 20170306
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 穿刺ASOP0001文件修改以及浮球控制软件生效评审 | 完成
10:30-12:00 | ASU装机培训 | 完成
13:00-15:00 | 广州仪器问题远程处理 | 完成 | 片仓低位光耦，用着就不准了，没有片子时候也是六片。只能把下孔搓大
15:00-17:30 | 8825驱动板程序 |  | 实现了光耦，零位自动校准功能
明日计划：

## 20170309
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 新泵液路管路排查连接 | 完成
10:30-12:00 | 代理商接待 | 完成
13:00-15:00 | 夜路程序调试
15:00-17:30
明日计划：

## 20170327
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 新老电脑资料备份 | 完成 | 老电脑正式归还
10:30-12:00 | 广州出差事宜后续结尾 | 完成 | 1.广东仪器现状：质控问题已经基本稳定。 2.4台卡片，去挡片验证正在进行。 3.1台由片仓切换引起的取片失败（IReaderS待更新） 4.ASU穿刺最新主控已经发送给代理商工程师。
13:00-15:00 | 干式免疫流水线的框架了解学习 |  | 大师发的电路原理图初稿
15:00-17:30 | 干式免疫流水线的框架了解学习 |  | 志武发的先行框架代码初稿
明日计划：

## 20170328
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 主控近期新增的内容
10:30-12:00 | 干式免疫流水线的框架了解学习 |  | 开发工具的熟悉和了解
13:00-15:00 | stm32的芯片资料
15:00-17:30
明日计划：

## 20170329
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 半自动荧光项目 |  | 了解了一下；对比了电路原理图。荧光的电机驱动板子基本就没有改动过，和之前的8825电机驱动一样。驱动程序可以移植
10:30-12:00 | 王磊荧光头检测工装问题排查
13:00-15:00 | 新泵的堵转问题 |  | 昨天以为可以换电机或者改驱动板。今天了解了一下，负载时堵转的最高频率步进电机本身的特性。改驱动板是行不通的。只能换电机。
15:00-17:30 |  |  | 1.目前就是是换了稀释泵，也是要先打稀释液，再打样本。（不是一起打会造成混匀不充分） 2.如果不换泵，我们是否能够用液路定标的那种方式来加稀释液。顺带连泵管老化的问题一同解决。（感觉可行，还有几处没想好）
明日计划：

## 20170330
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 仁济南院
10:30-12:00 | 仁济南院
13:00-15:00 | 仁济南院 | 两台 完成 | 修仪器
15:00-17:30 | STM32F103小程序练习
明日计划：

## 20170405
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 广州仪器问题整理交接给史源
10:30-12:00
13:00-15:00 | 半自动荧光驱动程序调试
15:00-17:30 | 半自动荧光驱动板 | 主板，驱动板，滑台都连起来了 | 都动起来了。
明日计划：

## 20170406
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 未探测到液面软件更改
10:30-12:00 | 未探测到液面软件更改调试 |  | 不洗清洗头，直接倒吸。没有出现问题，不过具体效果多大，有待临床现场试验
13:00-15:00
15:00-17:30 | 新阀组新液路
明日计划：

## 20170417
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 定量泵主控程序修改
10:30-12:00 | 定量泵主控程序修改 |  | 修改主控中测试和液路自检所有有关于稀释泵稀释液检测部分
13:00-15:00 | 定量泵程序在仪器上的调试 |  | 目前功能动作已经能够正常运行，具体检测已经交由龙飞，具体测试结果后续继续跟踪 | 广东惠阳ASU那边，压力传感莫名异常导致未探测到试管，重装之后，占时变好。但是这可能还是个隐患
15:00-17:30 | 新阀组新液路程序修改 |  | 需要再增加两个液路控制板来控制来个阀组，此外主控中所有关于稀释液和清洗液的操作都要增加阀组的切换动作 | 今天联系了垦拓那边，采购的另一个阀组要周三才能到货
明日计划：

## 20170418
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 新阀组新液路程序修改 |  | 485通信增加了两个从机板，修改了电磁阀设定函数，增加了两个后台指令单独控住阀组
10:30-12:00 | 新阀组新液路程序修改 |  | 6号板控制稀释阀组 |  | 目前已经实现主控对两个从机板对阀组的切换控制 |  | 正在修改主控中 所有关于稀释泵和清洗泵的操作，在其前后都要进行阀组的开关切换
13:00-15:00 | 新阀组新液路程序修改 |  | 7号板控制稀释阀组
15:00-17:30 | 最新的穿刺主控和界面在ASU和全自动联机测试 |  | 新版界面扫码长度异常之后切换到人工进样出现异常 | 片仓为空的情况，仍旧能够设定为当前默认仓 |  | 足量情况下未探测到液面情况，更新软件后目前未出现
明日计划：

## 20170419
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 主控关于阀组程序的阀组切换修改 |  | 阀组今天下午才收到，明天先找台破机器让他先跑起来
10:30-12:00 | 穿刺主控与界面全自动ASU联机测试 |  | 关于穿刺的各种异常处理：未探测到液面，电极异常，穿刺失败，未探测到到试管。界面软件和主控二者的配合都存在问题会导致小针变歪 | 目前已经通过主控的更改和界面的延时共同解决了
13:00-15:00 | 穿刺主控与界面全自动ASU联机测试 |  | 存在空管子不报未探测到液面的情况 | 新主控对足量但是报未探测到液面问题有一定效果。
15:00-17:30 | 穿刺主控与界面全自动ASU联机测试 |  | 存在当前片仓片数为零但是仍旧为当前片仓，其他片仓有片但是不会自动切换过去。导致ASU测试中断 | 建议生效之前还是多做一些联机测试
明日计划：

## 20170420
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 电磁阀组主控程序的更改
10:30-12:00 | 全自动荧光滑台控制电机程序的更改 |  | 配合试剂那边进行更改，好让全自动也能读半自动的荧光片子
13:00-15:00 | 全自动荧光滑台程序的验证
15:00-17:30 | 电磁阀组主控程序验证的硬件准备和验证 |  | 主控程序更改完成，在破机器上已经能够实现两种不同项目之间的液路切换和隔离。 | 具体是否互相干扰或者要冲洗多少等细节可能需要一台CRP和BNP都合格的机器验证 | 是否有阀组的发热或者寿命以及延时问题，暂时验证还不够数
明日计划：

## 20170421
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 电磁阀组主控程序的调试验证和修改 |  | 清洗液管路的冲洗，还涉及到微量泵中的液体以及清洗头管路中残留的液体
10:30-12:00 | 电磁阀组主控程序的调试验证和修改 |  | 增加了，不同测试项目之间的切换过程中，稀释液和清洗液的自动清洗 | 整个清洗过程耗时较长，时间上还需要优化
13:00-15:00 | 电磁阀组主控程序的调试验证和修改 |  |  | 基本上功能已经实现 | 还有一些定量最终需要确定
15:00-17:30 | 电磁阀组主控程序的调试验证和修改 |  | 大概整理了一些可能要出去的工具

## 20170424
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 市场仪器整理
10:30-12:00 | 市场仪器整理
13:00-15:00 | 穿刺机器电极异常排查 |  | 目前这台电极检测效果不是很理想 | 换针和试管都不行
15:00-17:30 | 穿刺机器电极异常排查 |  | 明天拿要出厂的仪器去测测

## 20170425
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 月度汇报
10:30-12:00 | 月度汇报
13:00-15:00 | 仁济穿刺仪器调试
15:00-17:30 | 仁济穿刺仪器调试

## 20170426
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 新华医院仪器调试
10:30-12:00 | 新华医院仪器调试
13:00-15:00 | 新华医院仪器调试 |  |  | 1.浮球开关功能应该是没有问题的
15:00-17:30 | 新华医院仪器调试 |  |  | 2.电极检测碰壁可能会有影响

## 20170427
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 多路液路系统的切换bug修改 | 完成 | 在液路通道在当次测试过程中锁定，以防止在测试过程当中，液路实现切换，导致当前测试样本误操作。项目切换一定在下一次样本才开始实现液路通道切换。
10:30-12:00 | 多路液路系统的切换验证 | 完成 | 目前来看，无论是在测试的哪个环节进行项目切换，应该都是没有问题的。
13:00-15:00 | 19号机器通信问题错误，拍到黑片的原因分析 | ing | 今天有3片这种情况
15:00-17:30 | 新华医院的电极测试结果分析与对策 | 完成 | 详见邮件附件。

## 20170502
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 市场问题开会
10:30-12:00 | 仁济南院仪器 |  | 浮球异常 | 经过串口工具排查，一开始的确浮球控制板没有数据发送到PC | 拔插浮球控制板后，数据通信恢复正常 | 因为报错正常，更换后无法恢复，因此最大可能应该是更换稀释液和清洗液液的时候，扯到浮球组件导致端口没接触好
13:00-15:00 | 仁济南院仪器 | 完成 | 更改穿刺主控，电极判断阈值，解除开机液路自检液面判断的屏蔽，改正强力清洗的吸样位置，使强力清洗正常进行 | 经测试，正常使用
15:00-17:30 | 仁济南院液路定标功能与质控漂移问题 |  | 关于液路定标：如果每天定标的值相差不多，那么定标的结果其实对于质控测试结果并没有起到很明显的纠正才对；如果每天的定标值相差都很大，应该是硬件那边出问题了 |  |  | 所以我觉得液路定标对于质控测试值的影响并没有会大到那个程度，除非更换过蠕动甭管或者长时间没有做过液路自检 | 没想好，感觉哪里差了点

## 20170503
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 主控非穿刺模式改成吸样20uL | 程序已经更改完成，明日再Check一遍 | 验证橙黄G和质控都要做
10:30-12:00 | 休眠模式自动灌注bug排查 |  | 休眠模式打开下，界面软件会自动唤醒，机器就会自动灌注，导致稀释液清洗液用的快 | 30min，一天12小时不用，灌注24次
13:00-15:00 | 新华医院主控液面探测排查 |  | 将针尖到液面以下留出至少3mm的余量 | 目前，返回的小针高度有问题，正常排查。 | 可能牵涉到液路定标
15:00-17:30 | 新主控测试 |  |  | 开机当中的液路灌注当中：液面高度的探测，由于小针的下降高度不够，这一部分功能形同虚设

## 20170504
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 吸样量改为20主控代码 | 完成 | 目前来看，从我们代码流程的。我们的穿刺机型以及多吸少吐的模式仅限1:500（不抽打）的流程使用 | 其他比例如果涉及到抽打啥的，流程需要更改较多
10:30-12:00 | 取样臂停止命令返回的高度问题排查 | ing | 测试结果是能够返回步数，但是返回值不是很准，停止命令可能失效
13:00-15:00 | 主控测试问题 |  | 两个问题 | 1.自动休眠自动灌注问题 2.开机液路自检小针高度过高（正常下降即可）；但是台间高度差异不知 | 休眠模式已经解决待明天继续验证
15:00-17:30 | 吸样量改为20L2验证 | 两台 | 两台机器：穿刺人工进样的CV6.667% 非穿刺3.34%

## 20170505
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 按照试剂研发1:4主控程序修改 | 完成
10:30-12:00 | 吸样量20uL橙黄G验证 | 完成 | CV 0.5% 原来10uL为1.1%
13:00-15:00 | 主控问题排查 | 解决 | 停止不了，低层驱动程序没更新
15:00-17:30 | 主控问题排查 | 解决 | 返回值不准，因为主控延时不够，485通信延时造成 | 停止后加大延时在读取位置可以解决

## 20170515
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 市场问题部门会议 |  | 片仓温度报警；小车抬一会儿先；浮球问题排除
10:30-12:00 | 位置错误问题 |  | 第二次位置错误时候倒转一些
13:00-15:00 | 质控线异常问题排查 |  | ①有对应一号转盘电机通信错误②也有对应转盘通信不报错
15:00-17:30 | IreaderS软件的配置文件备份功能测试 |  | 测试结果：①软件自动备份功能无效，没法自动备份到指定文件夹；②配置文件丢失，不能自动复制，导致软件报错，无法打开

## 20170518
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 质控线异常和配置文件备份测试讨论 |  | ①发现转盘光耦干扰导致黑片的一种可能性（虽然概率不大）②对配置文件备份功能测试方式和效果的一种 |  | 撇开黑片原因不纠（应该也不只有一种原因）。针对进片正常下片正常的这种黑片。可以参考位置错误之前的方式处理，让他回零重测。这种情况应该可以解决
10:30-12:00 | 浮球软件日志 |  | PC的iReaderS串口关闭的可能性会比较大 |  |  | 撇开串口如何自动断开的原因不纠 | 因为浮球控制板的信号是10s一次不间断发送的。一旦长时间没有信号过来，IreaderS是可以检测到的 | ①建议天赐在浮球模式下长时间没有接受信号。就主动对对应的浮球串口进行重新关闭打开处理。②再不行报出浮球端口松掉，人工进行端口的拔插和处理
13:00-15:00 | 中日友好医院，清洗液灌注时电极异常，无法进入测试 |  | ①界面报错2906是稀释液（其实2906是清洗液）②小针没下，废液排液正常，电极却下降③液路自检过不了 | 指导柳青对废液，清洗头，套接管等一步步排查 | 液路自检过不了报2902命令，电极线与小针的焊点会接触到上方的金属块，从而导致电极异常下降。所有电极检测过程都有可能受到影响 | 新华穿刺现象雷同可以考虑碰壁或者干涉导致电极异常
15:00-17:30 | 位置错误软件修改 |  | 经与雪峰讨论之后决定。一旦发现位置错误，不回零位，直接倒转200步。 | 目前拍照时手工旋转转盘，人为制造位置错误情况，均能自动回转，使得第二次正常不报错 | 修改主控软件回转步数，软件模拟使得每次反应第一次都会出现位置错误，生产自动跑片125片，明日观看第二次直接回转的纠正效果 | 正常测试结果会OK。（走时已自动测十几个） | 因为没有直接回零，直接回转，所以每次重测没有很长时间。天赐那边可以将位置错误重测最多次数适当增加至5次 | 风险还是在于，会不会有位置错误偏的方向是向上的。虽然目前没见过

## 201705122
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 软件小组会议
10:30-12:00 | 市场仪器问题整理反馈
13:00-15:00 | 主控bin文件烧录无效问题排查 |  | 应该是U盘有毒导致收录成功，但是无效，也是诡异。最终花那个U盘就好了
15:00-17:30 | 新华液路自检异常情况处理 |  | 最终原因应该是穿刺机型的零位光耦（往下）被动过，导致液路自检过程中，稀释液定标初始化高度时小针已经在300ul的液面之下了 | 最终改变程序，使得稀释液定标的初始高度往上提升100步，连续定标多次均能过，且质控良好 | 正常的机型，稀释液定标的初始高度，应该差不多都会在400ul之上

## 20170523
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 新华医院的异常情况bug |  | 主控与IreaderS之间的通信异常，导致4024$0无效
10:30-12:00 | 新华穿刺电极和位置偏移 |  | 位置有点歪了，电极本身应该没有什么问题了
13:00-15:00 | 恢复19号机器处理
15:00-17:30 | 主控报错excle整理

## 20170524
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 报错信息整理 |  | 液路部分已经整理完 | 加了现状分析和报错原因 | 以及处理措施 | 目前液路部分已经完成
10:30-12:00 | 报错信息整理 |  | 液路部分已经整理完 | 加了现状分析和报错原因
13:00-15:00 | 报错信息整理 |  | 液路部分已经整理完 | 加了现状分析和报错原因
15:00-17:30 | 协助诗雅市场问题反馈整理

## 20170525
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 小车反馈的程序修改 |  | 在小车的电气动作过程中加入输出的反馈ADC信号
10:30-12:00 | 小车反馈的主控程序修改 |  |  | 反馈成功，目前在测试自动跑片，等待现象，查日志
13:00-15:00 | 广州何贤加热过高问题追踪 |  |  | 现场工程师无法排查确认，大师协助领出物料，寄给小钱协助排查
15:00-17:30 | 和天赐对照弹窗的信息报错 |  | 先对照后台的弹窗信息，其他报错还在继续确认中
明日计划： | 继续完善报错信息对照 | 测试新版的主控

## 20170526
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 小车反馈的程序修改和反馈的验证 |  | 从反馈来看，线圈的电压和发出的控制是匹配的，目前占时没有发现不匹配情况
10:30-12:00 | 主控程序更改验证 |  | 休眠模式下，3322命令会造成仪器按键锁死。 | 已经修复
13:00-15:00 | 主控程序更改验证 |  | 3322命令后，发测试命令第一次会无效，要重发一次 | 已经修复
15:00-17:30 | 1:4修改，排除清洗液影响，在清洗完成之后，用稀释液浸润杯子，取样针吸取稀释液隔开样本顺便洗针内壁
明日计划： | 继续完善报错信息对照 | 小车不抬起问题

## 20170527
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 小车日志logdata排查 |  | 仍旧线圈反馈正常
10:30-12:00 | 小车不抬起排查
13:00-15:00 | 1:4软件再修改，更细致一点 |  | 经99号机器测试，应该是有点效果的
15:00-17:30 | 小车不抬起排查，市场问题反馈整理
明日计划：

## 20170531
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 仁济南院问题和除湿板子问题
10:30-12:00 | 新华未探测液面问题
13:00-15:00 | 惠阳小车反馈修改主控
15:00-17:30 | 穿刺高度验证
明日计划：

## 20170601
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 广东市场仪器问题反馈对照 |  | 还有小车抬起问题待定；LIS连接软件问题未解决
10:30-12:00 | 仁济南院5号仓卡片问题，新华的液路自检问题 |  | 卡片同步带问题
13:00-15:00 | 对照信息表格
15:00-17:30 | 对照信息表格 |  | 测试状态下的已完成 | 预计明天应该可以完成
明日计划：

## 20170602
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 后台命令反馈报错表格整理
10:30-12:00 | 后台命令反馈报错表格整理
13:00-15:00 | 后台命令反馈报错表格整理
15:00-17:30 | 后台命令反馈报错表格整理 |  | 完成
明日计划：

## 20170605
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 把之前的阀组主控移植到最新版的主控上来
10:30-12:00 | 取消休眠时间设定，完全由界面来判定程序修改与验证 |  | 完成
13:00-15:00 | 锁定按键和取消按键时候的LED灯指示更正修改 |  | 完成
15:00-17:30 | 把之前的阀组主控移植到最新版的主控上来 |  | 完成
明日计划： | 验证修改后的灯指示 | 重新研究主控485

## 20170606
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 指示灯的修改与验证 |  | 完成
10:30-12:00 | 485通信 |  | ing
13:00-15:00 | 新华医院电极数据整理
15:00-17:30 | 新华医院电极主控更改 |  | 完成 | 已发小汤
明日计划：

## 20170607
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 485通信 |  | 发现当前主控发送信息带地址，接收信息不带地址；从机接收带地址判断，发送信息不带地址信息
10:30-12:00 | 485通信 |  | 主控轮询机制对于，从机之间的间隔只有8ms。时间可能不够 | 也是可能引起cmdErr报错
13:00-15:00 | 广州仪器质控问题联系 |  | 目前初步建议是从液路方面去排查
15:00-17:30 | 主控485通信改变轮询时间间隔 |  | 先改变时间间隔（加长），在003号机器上跑几天能否减少报错
明日计划： | 从机发送信息增加地址位 |  | 需要设计所有从机的协议以及主控的接收判断修改

## 20170608
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 同仁医院外出 |  | 由于清洗甭管磨损，导致清洗无法灌注到微量泵管路，使得吸样针那路的管路出于空气状态，无法正常滴样，滴样出来的是气泡。排查后发现不仅是清洗液甭管。废液的蠕动泵管液蠕动甭管也是存在这种磨损。 此外这台机器的微量泵塞子安装的不好，内壁漏水，重新调整安装后，不再出现这种问题。
10:30-12:00 | 同仁医院外出
13:00-15:00 | 同仁医院外出
15:00-17:30 | 同仁医院外出
明日计划：

## 20170621
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 转盘卡片主控修改 | 今日测试500片正常不卡片
10:30-12:00 | 转盘卡片问题验证 | 明日继续跑片
13:00-15:00 | 生产问题开会
15:00-17:30 | 通信轮询时间优化 | 修改会大概率出现错误之后13号液路控制板的通信命令
明日计划：

## 20170623
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 生产卡片和黑底机器主控更新 | 5台机器今日无异常
10:30-12:00 | 泵管运行主控编写更新 | 已在跑
13:00-15:00 | 软件测试开会
15:00-17:30 | 软件测试开会
明日计划：

## 20170626
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 新柱塞泵的电机程序 | 确认转速，加速度设定，和主控配合
10:30-12:00 | 所有电电机的光耦状态延时判断，和回零位的软件优化 | 已在跑
13:00-15:00 | 零位光耦的软件优化验证 | 初步验证没有问题
15:00-17:30 | 智慧树专利检索培训
明日计划：

## 20170627
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 修改主控上面所有的回零动作 | 维护模式下 | 还有取片和测试序列部分
10:30-12:00 | 修改主控上面所有的回零动作 | 维护模式下
13:00-15:00 | 修改主控上面所有的回零动作 | 机械自检下
15:00-17:30 | 修改主控上面所有的回零动作 | 测试下和液路自检部分 |  | 另外低层驱动的转盘电机部分可能会涉及到，也需要更新修改，
明日计划： | 修改剩余部分，并检查和验证

## 20170628
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 主控更改与验证 |  | 目前，来看，①这种更改不会对流程造成很大的影响。②并且对于光耦到位的判断是有效的③更改底层驱动能够一定程度上消除光耦的抖动
10:30-12:00 | 底层驱动更改与验证 |  |  | 具体效果，明天跑自动，测反应时间
13:00-15:00
15:00-17:30
明日计划：

## 20170629
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 主控与电机驱动程序更新验证 |  | 问题：样本间隔时间又变成63s（原先是56s）增加了7s。 对策：打算把判断的等待延时适当减小，然后再尝试看看能不能再删除一点不是很必要的判断。（理论上延时越长，判断越准。目前的500ms延时，基本不存在误判情况）
10:30-12:00 | 主控与电机驱动程序更新验证
13:00-15:00 | 修机器，液路自检异常，电极线的问题
15:00-17:30 | 跑片子测试
明日计划： |  | 目前主控流程自动模式跑片，运行正常稳定

## 20170703
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 主控测试
10:30-12:00 | 新的主控测试
13:00-15:00 | 自己写的穿刺旋转臂程序
15:00-17:30 | 假的流水线主控测试软件
明日计划：

## 20170704
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 软件问题外出
10:30-12:00 | 软件问题外出
13:00-15:00 | 广州仪器问题追踪
15:00-17:30 | 质控线异常进样位置解决
明日计划：

## 20170705
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 转盘进片加入步数判定，保证进片不会错 | ok，此功能测试有效 | 今天生产要过来的那个机器还没有过来，就让实习生先拿自己测过的那台机器先测试，并介绍和培训整个软件的烧录，调试和验证先
10:30-12:00 | 发现转盘电机之前一直存在的bug
13:00-15:00 | 分析底层转盘电机的bug，修改，烧录验证 | 解决了之前转盘的回零可能存在的误差，使得转盘偏位
15:00-17:30 | 修改转盘电机后，主控配合修改。跑片测试，使得转盘的返回步数的格数准确 | 目前仍接着跑片验证
明日计划：

## 20170706
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 电机程序优化
10:30-12:00 | 电机程序优化
13:00-15:00 | 主控优化
15:00-17:30 | 主控优化 | 没完成
明日计划：

## 20170707
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 全自动优化会议
10:30-12:00 | 电机 想法验证
13:00-15:00 | 主控优化
15:00-17:30 | 主控优化 | 和界面配合验证，休眠与灌注模块
明日计划：

## 20170710
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 新版主控和低层驱动软件的生效
10:30-12:00 | 验证
13:00-15:00 | 评审
15:00-17:30 | 换一台验证
明日计划：

## 20170714
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 山东临县的主控板复位问题的对策验证 | 目前来看勾选熔丝位 的先关配置位对这个问题的解决的确是有效的
10:30-12:00 | 生产验证的主控软件问题排查 | 由于新老废液泵管的差异，导致新泵管的速度以及排液量在个别上差异很大，导致有的用新废液泵管的机器排液不干净。所以新版软件相应步骤的废液排液量都加大处理
13:00-15:00 | 新华穿刺版本的软件编写 | 把最新单机即将要的版本的主控对应内容，除光耦判别外的所有都迁移到穿刺版本
15:00-17:30 | 长春13号机器，进入休眠状态醒不来，湿度控制板异常，关机异常等问题对策 | 已给对策，等反馈。。。。
明日计划：

## 20170717
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 新主控制板的反馈和喇叭功能 | 喇叭功能正常，反馈不正常
10:30-12:00 | 新主控制板的反馈和喇叭功能
13:00-15:00 | 新主控制板的反馈和喇叭功能
15:00-17:30 | 仁济南院主控更新
明日计划：

## 20170718
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 新主控制板的反馈和喇叭功能 | 已经能够实现这个版本的反馈和喇叭 | 液面灌注部分会有出现电极报错的情况，目前打算先屏蔽，感觉这部分功能作用不大
10:30-12:00 | 新主控制板的反馈和喇叭功能 | 可用此软件检验剩余板子
13:00-15:00 | 软件培训
15:00-17:30 | 主控和驱动程序修改 | 生产要求能够返回当前的驱动程序的版本号
明日计划：

## 20170719
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 主控和驱动修改 | 从机的版本号已经能够正常返回
10:30-12:00 | 主控和驱动修改 | 是否需要生效需要要看实际需求了
13:00-15:00 | 仁济南院主控电极异常问题
15:00-17:30 | 电极异常日志和质控对策 | 建议对阈值做些调整
明日计划：

## 20170720
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 滴样高度问题排查
10:30-12:00 | 新员工培训软件框架
13:00-15:00 | 全自动优化会议
15:00-17:30 | 生产质控现异常黑片问题 | 片子飞起进片架上
明日计划：

## 20170721
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 主控生效文件
10:30-12:00 | 主控生效文件
13:00-15:00 | 流水线穿刺优化会议
15:00-17:30 | 流水线穿刺优化会议
明日计划：

## 20170724
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 1带12泵轮主控和驱动程序编写 | 完成
10:30-12:00 | 山大二院，仪器问题 | 滴样完成清洗液灌注失败，针不下来
13:00-15:00 | 软件培训和生效； 新主控喇叭控制端口异常排查 | 完成
15:00-17:30 | 旋转臂阻尼，测试电机程序编写 | 完成
明日计划： | 纹波已经测出来，明天，用AD采样测试值进行对比

## 20170725
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 纹波问题与采样率 | 目前纹波周期比较小，采样周期相对大，采样率没法调到匹配 | 目前可以换电容，减小纹波，经测试纹波可以减小到0.1V左右，金属托座变成不导电材料，也可以对应减小。
10:30-12:00 | 清洗头注水对电极采样影响 | 如果将清洗头下的金属托座换成不导电的材料，清洗头带水最多影响0.3V
13:00-15:00 | 广州仪器问题整理
15:00-17:30 | 采样值的算法处理 | 加入平滑，会稳定，不过实时性会差一点
明日计划：

## 20170726
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 全自动软件优化
10:30-12:00 | 全自动软件优化 | 确定了下次要优化的一些项目
13:00-15:00 | PWM调喇叭响度
15:00-17:30 | PWM调喇叭响度 | 喇叭响度下来了，调调有点不对，难听的要死
明日计划：

## 20170727
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 市场开会
10:30-12:00 | 仁济南院
13:00-15:00 | 仁济南院
15:00-17:30 | 日志排查 | 可能和换的稀释液有关
明日计划：

## 20170731
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 主控生效
10:30-12:00
13:00-15:00
15:00-17:30
明日计划：

## 0803
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 仁济南院市场问题
10:30-12:00 | 主控生效变更ppt
13:00-15:00 | 仁济南院E²Rom休眠时间
15:00-17:30 | 全自动优化会议
明日计划：

## 0804
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 主控通信优化，移植到最新版本 | 完成
10:30-12:00 | 主控进片判断改为进片光耦 | 完成
13:00-15:00 | 主控吸样完成，针就上去 | 完成
15:00-17:30 | 验证跑片 | 感觉还好
明日计划：

## 0807
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 休眠问题软件排查 | 软件原因
10:30-12:00 | 穿刺之前版本修改休眠部分 | 完成
13:00-15:00 | 休眠验证 | 之前版本修改了休眠时间部分之后，休眠时间的EEPROM就不会变了
15:00-17:30 | 软件升级培训，液路自检 | 之前的液路自检定标值变化问题，估计是轴承与针的导电接触导致。
明日计划：

## 0808
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 下一版本主控优化
10:30-12:00 | 下一版本主控优化
13:00-15:00 | 生产问题排查 | 转盘光耦排查和取样臂光耦问题
15:00-17:30 | 开会（凝块阻塞的检测）
明日计划：

## 0809
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 市场部柳青和小汤开会 | 主要解答一些市场仪器问题
10:30-12:00 | 主控程序优化 | 又发现了休眠的bug
13:00-15:00 | 休眠bug排查和界面一起 | 1.目前发现主控无法进入休眠 2.界面存在休眠定时器关闭后，可能无法重新启动的情况。（3.前者百分百导致休眠无法进入（4.后者可能导致休眠时间设置好后，休眠功能突然失效，但是休眠时间和界面时间设置等并没有丢失
15:00-17:30 | 修改主控后和界面一起重新验证 | （1.主控修复bug（ 2.界面软件的休眠定时器的操作改成不关闭，只是重新刷新重置数值。。。在跑通信优化的下一版本中验证，目前看来应该可行
明日计划：

## 0810
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | notepad++
10:30-12:00 | sourceinsight | 十分有必要熟悉一下第三方软件工具，借助工具更细致的看代码和编辑代码，避免再犯一些很是低级的错误
13:00-15:00 | 旁听不符合会议 | 各种公差数据，完全听不懂
15:00-17:30 | 卸片干涉的一些确认

## 0811
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30
10:30-12:00
13:00-15:00 | 仁济南院仪器软件升级 | 1.老的机器电机驱动板都不自带插针 2.有两个板子485端子点红胶的时候直接把烧录口给点了 3.升级之后调了滴样高度，跑了八十多片
15:00-17:30

## 0814
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30
10:30-12:00
13:00-15:00 | 主控时间优化 | 明天测橙黄G，质控
15:00-17:30

## 0816
时间 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
8:30-10:30 | 市场问题确认（与小汤） | 完成
10:30-12:00 | 主控1.0.0.9生效前确认
13:00-15:00 | 已经发送
15:00-17:30 | 全自动任务确认会议